Este informe detalla la estructura del sistema de menús de los osciloscopios Tektronix serie TDS 200, los cuales se despliegan en la parte derecha de la pantalla y se operan mediante los cinco botones laterales sin nombre, conocidos técnicamente como botones biselados (bezel buttons) 1, 2.

### Funcionamiento General del Sistema de Menús

Cuando se presiona un botón de menú en el panel frontal, el título del menú aparece en la esquina superior derecha 1, 3. Debajo de este, se muestran hasta cinco cuadros de menú que corresponden a los cinco botones biselados 1, 3. Existen cuatro tipos de cuadros de menú 1, 4:

- Listas circulares: Ciclan entre varias opciones al presionar el botón 5.

- Botones de acción: Ejecutan una acción inmediata (ej. "Almacenar") 5.

- Botones de opción (Radio): Seleccionan un modo entre varios excluyentes 6.

- Selección de página: Cambian por completo las opciones de los botones inferiores al alternar entre dos sub-menús principales 6, 7.

### Árbol de Opciones por Menú Principal

#### 1. Menú de Adquisición (Botón ADQUISICIÓN)

Configura cómo el osciloscopio procesa las muestras 8, 9.

- Muestreo: Modo normal predeterminado 10, 11.

- Det. Pico: Detecta pulsos estrechos (glitches) y reduce el alias 9, 12.

- Promedio: Reduce el ruido aleatorio 9, 13.

- Promediado: Aparece si se selecciona "Promedio", permitiendo elegir entre 4, 16, 64 o 128 adquisiciones 10, 11, 14.

#### 2. Menú de Almacenamiento/Recuperación (Botón ALM./REC.)

Utiliza selección de página entre Controles (Setups) y Señales (Waveforms) 15, 16.

- Página Controles:

- Recuperar config. de fábrica: Restablece los ajustes predeterminados 17, 18.

- Nº Memoria Configuración: Elige una de las 5 ubicaciones de memoria 19, 20.

- Almacenar: Guarda la configuración actual 19, 20.

- Recuperar: Carga la configuración de la memoria seleccionada 19, 20.

- Página Señales:

- Fuente: CH1, CH2, CH3*, CH4*, Matem. 21, 22.

- Ref: A, B, C*, D* (Destino de la referencia) 21, 22.

- Almacenar: Guarda la forma de onda 21, 22.

- Ref (x): Activa (SÍ) o desactiva (NO) la visualización de la señal guardada 22, 23.

#### 3. Menú de Cursores (Botón CURSORES)

Permite realizar mediciones manuales en pantalla 24, 25.

- Tipo: Voltaje (líneas horizontales), Tiempo (líneas verticales) o Sin (desactivado) 25, 26.

- Fuente: Selecciona la señal a medir (CH1, CH2, Matem., etc.) 26, 27.

- Delta: Muestra la diferencia entre ambos cursores 27, 28.

- Cursor 1 / Cursor 2: Muestran la posición individual de cada cursor respecto a tierra o al disparo 27, 28.

#### 4. Menú de Pantalla (Botón PANTALLA)

Ajusta la apariencia visual de la interfaz 29, 30.

- Tipo: Vectores (rellena espacios entre muestras) o Puntos 29, 30.

- Persistencia: NO, 1s, 2s, 5s o Infinito 29, 30.

- Formato: YT (voltaje vs tiempo) o XY (CH1 vs CH2) 30, 31.

- Aumentar Contraste / Reducir Contraste: Botones de acción para ajustar la visibilidad 5, 31, 32.

#### 5. Menú de Medidas (Botón MEDIDAS)

Configura hasta cuatro mediciones automáticas simultáneas 33, 34. Posee selección de página entre Fuente y Tipo 35, 36.

- Página Fuente: Selecciona qué canal se medirá en cada una de las cuatro posiciones 35, 36.

- Página Tipo: Elige la medición: Frecuencia, Período, Vmedio, Vpico-pico, Vrms-ciclo o Ninguna 35, 36.

#### 6. Menú Horizontal (Botón HORIZONTAL MENU)

- Base Tiempos Principal: Modo de visualización normal 37, 38.

- Definir Ventana: Permite usar dos cursores para marcar un área a ampliar 37, 38.

- Ampliar Ventana: Expande el área definida al ancho total de la pantalla 37, 38.

- Uso mando Disparo: Determina si la perilla de Nivel controla el Nivel de disparo o el Tiempo de retención (Holdoff) 38, 39.

#### 7. Menú de Disparo (Botón MENÚ DISPARO)

Alterna entre los tipos Flanco (Edge) y Vídeo 40, 41.

- Sub-menú Flanco:

- Pendiente: Subida o Bajada 42, 43.

- Fuente: CH1, CH2, CH3*, CH4*, Ext, Ext/5, Red Eléctrica 42, 43.

- Modo: Auto, Normal, Único 42, 43.

- Acoplamiento: CA, CC, Rechazo de ruido, Rechazo AF, Rechazo BF 43, 44.

- Sub-menú Vídeo:

- Polaridad: Normal o Invertida 45, 46.

- Sincronismo: Campo o Línea 47, 48.

#### 8. Menú de Canal (Botones CH 1 MENU, CH 2 MENU, etc.)

Opciones individuales para cada canal de entrada 49, 50.

- Acoplamiento: CC, CA o GND (desconecta la señal interna) 49, 50.

- Limitar Ancho Banda: Activa un filtro de 20 MHz 50, 51.

- Volts/Div: Gruesa (pasos 1-2-5) o Fina (ajuste preciso) 51, 52.

- Sonda: Selecciona el factor de atenuación (1X, 10X, 100X, 1000X) 51, 52.

- Invertir: Invierte la polaridad de la señal en pantalla 52, 53.

#### 9. Menú de Utilidades (Botón UTILIDADES)

- Estado del Sistema: Abre otro árbol para ver parámetros de Horizontal, Vertical, Disparo y Misceláneos 54, 55.

- Autocalibrado: Inicia el proceso de compensación interna 56, 57.

- Erro de Registro: Muestra fallos detectados por el sistema 56, 57.

- Language: Permite elegir entre 10 idiomas (incluyendo Español) 56, 58.

\*Nota: Las opciones CH3, CH4, REF C y REF D solo están disponibles en el modelo TDS 224 de cuatro canales 41, 59-61.